## Fluoro
|  |  |  | Normal | Dose level |  | Mag mode |  |  |  | Normal |  |  | Low | High | Mag 1 | Mag 2
Room | II Size (cm) | kV | mA | nGy/frame | Low | High | Mag 1 | Mag 2 | Room | II Size (cm) | kV | mA | nGy/frame | nGy/frame | nGy/frame | nGy/frame | nGy/frame
NT04 | 40 | 63 | 0.9 | 6.4444 | 0.76724 | 1.7931 | 1.2759 | 2.5172 | NT04 | 40 | 63 | 0.9 | 6.4444 | 4.9444 | 11.5556 | 8.2222 | 16.2222
Ped02 | 30.48 | 73 | 1.3 | 39.1 |  | 0.7468 | 1.0793 | 1.7136 | Ped02 | 30.48 | 73 | 1.3 | 39.1 |  | 29.2 | 42.2 | 67
Ped03 | 33 | 70 | 1.3 | 26.2778 | 0.51374 | 2.2918 | 2.4799 | 4.649 | Ped03 | 33 | 70 | 1.3 | 26.2778 | 13.5 | 60.2222 | 65.1667 | 122.1667
ART2205 | 40 | 65 | 1 | 13.0556 | 0.68085 | 1.5787 | 1.3191 | 2.1787 | ART2205 | 40 | 65 | 1 | 13.0556 | 8.8889 | 20.6111 | 17.2222 | 28.4444
ART2208 | 40 | 65 | 1 | 10.8889 | 0.80102 | 1.8316 | 1.0765 | 2.7041 | ART2208 | 40 | 65 | 1 | 10.8889 | 8.7222 | 19.9444 | 11.7222 | 29.4444
C-arm 7 | 31 | 66 | 1.4 | 16.1111 | 0.5 | 1.7828 | 2.069 | 2.9586 | C-arm 7 | 31 | 66 | 1.4 | 16.1111 | 8.0556 | 28.7222 | 33.3333 | 47.6667
C-arm 8 | 23 | 68 | 2 | 15.3152 |  | 0.99096 | 2.7094 | 3.4321 | C-arm 8 | 23 | 68 | 2 | 15.3152 |  | 15.1767 | 41.4958 | 52.5633
C-arm 9 | 23 | 68 | 2.07 | 27.2222 | 0.47551 | 1.6204 | 1.7286 | 2.4551 | C-arm 9 | 23 | 68 | 2.07 | 27.2222 | 12.9444 | 44.1111 | 47.0556 | 66.8333
C-arm 10 | 23 | 67 | 2 | 23.7222 | 0.52459 | 1.6534 | 1.5831 | 2.0562 | C-arm 10 | 23 | 67 | 2 | 23.7222 | 12.4444 | 39.2222 | 37.5556 | 48.7778
C-arm 11 | 31 | 68 | 1.4 | 19.4444 | 0.52571 | 1.6629 | 1.5571 | 2.7943 | C-arm 11 | 31 | 68 | 1.4 | 19.4444 | 10.2222 | 32.3333 | 30.2778 | 54.3333
C-arm 12 | 31 | 69 | 1.5 | 18.6111 | 0.50448 | 1.809 | 1.7821 | 2.8597 | C-arm 12 | 31 | 69 | 1.5 | 18.6111 | 9.3889 | 33.6667 | 33.1667 | 53.2222
C-arm 18 | 30.48 | 70 | 1.57 | 19.4444 | 0.52857 | 1.9171 | 1.7857 | 3.4457 | C-arm 18 | 30.48 | 70 | 1.57 | 19.4444 | 10.2778 | 37.2778 | 34.7222 | 67
C-arm 19 | 30.48 | 68 | 1.5 | 15.4444 | 0.56835 | 1.9892 | 1.741 | 4.1835 | C-arm 19 | 30.48 | 68 | 1.5 | 15.4444 | 8.7778 | 30.7222 | 26.8889 | 64.6111
ART C-arm 1 | 33 | 62 | 2.9 | 14 | 0.35317 | 1.0159 | 0.90476 | 1.4921 | ART C-arm 1 | 33 | 62 | 2.9 | 14 | 4.9444 | 14.2222 | 12.6667 | 20.8889
ART C-arm 3 | 33 | 63 | 2.9 | 17.9444 | 0.34056 | 1.0372 | 1.226 | 1.5944 | ART C-arm 3 | 33 | 63 | 2.9 | 17.9444 | 6.1111 | 18.6111 | 22 | 28.6111
ART C-arm 4 | 33 | 62 | 2.8 | 13.7291 |  | 1.0582 | 0.96784 | 1.5165 | ART C-arm 4 | 33 | 62 | 2.8 | 13.7291 |  | 14.5278 | 13.2876 | 20.82
RT Uro | 30.48 | 74 | 1.8 | 44.4444 | 0.49625 | 1.665 | 1.565 | 2.2625 | RT Uro | 30.48 | 74 | 1.8 | 44.4444 | 22.0556 | 74 | 69.5556 | 100.5556
EC1 | 33 | 62 | 2.8 | 17.5 | 0.43492 | 1 | 1.3651 | 2.8032 | EC1 | 33 | 62 | 2.8 | 17.5 | 7.6111 | 17.5 | 23.8889 | 49.0556
EC2 | 33 | 63 | 3.1 | 18.1667 | 0.31193 | 1.0581 | 2.211 | 2.8349 | EC2 | 33 | 63 | 3.1 | 18.1667 | 5.6667 | 19.2222 | 40.1667 | 51.5
EC Neuro | 22.86 | 68 | 2 | 25.3333 | 0.42544 | 1.3553 | 1.7237 | 2.0132 | EC Neuro | 22.86 | 68 | 2 | 25.3333 | 10.7778 | 34.3333 | 43.6667 | 51
Neuro | 30.48 | 70 | 1.6 | 17.5335 | 0.5165 | 1.768 | 1.8781 | 3.068 | Neuro | 30.48 | 70 | 1.6 | 17.5335 | 9.0561 | 31 | 32.9305 | 53.7937
PICC | 27 | 62 | 1.8 | 12.5 |  | 0.91556 | 1.8178 |  | PICC | 27 | 62 | 1.8 | 12.5 |  | 11.4444 | 22.7222
Pain Mgmt | 23 | 69 | 2.1 | 26.4444 | 0.44958 | 1.6324 | 0.88235 | 2.1008 | Pain Mgmt | 23 | 69 | 2.1 | 26.4444 | 11.8889 | 43.1667 | 23.3333 | 55.5556
Average | 30.6635 | 66.7391 | 1.8583 | 19.9425 | 0.5115 | 1.4858 | 1.5969 | 2.6197
SD | 5.2397 | 3.5703 | 0.65705 | 8.6983 | 0.12797 | 0.41954 | 0.48467 | 0.8186
Min | 22.86 | 62 | 0.9 | 6.4444 | 0.31193 | 0.7468 | 0.88235 | 1.4921
10 | 23 | 62 | 1.06 | 12.6111 | 0.35065 | 0.99277 | 0.98958 | 1.6063
25 | 28.74 | 63 | 1.4 | 14.6576 | 0.44225 | 1.0476 | 1.2509 | 2.0674
50 | 31 | 68 | 1.8 | 17.9444 | 0.50448 | 1.6324 | 1.5831 | 2.6107
75 | 33 | 69 | 2.085 | 24.5278 | 0.52714 | 1.7879 | 1.8017 | 2.9339
90 | 38.6 | 70 | 2.88 | 27.0667 | 0.69813 | 1.9 | 2.1826 | 3.4444
Max | 40 | 74 | 3.1 | 44.4444 | 0.80102 | 2.2918 | 2.7094 | 4.649
N | 23
RF | N | 5
Average | 36.696 | 67.2 | 1.1 | 19.1533 | 0.69071 | 1.6484 | 1.4461 | 2.7525
SD | 4.6111 | 4.1473 | 0.18708 | 13.3756 | 0.12837 | 0.56704 | 0.58843 | 1.1251
Min | 30.48 | 63 | 0.9 | 6.4444 | 0.51374 | 0.7468 | 1.0765 | 1.7136
10 | 31.488 | 63.8 | 0.94 | 8.2222 | 0.56387 | 1.0796 | 1.0776 | 1.8996
25 | 33 | 65 | 1 | 10.8889 | 0.63907 | 1.5787 | 1.0793 | 2.1787
50 | 40 | 65 | 1 | 13.0556 | 0.72405 | 1.7931 | 1.2759 | 2.5172
75 | 40 | 70 | 1.3 | 26.2778 | 0.77569 | 1.8316 | 1.3191 | 2.7041
90 | 40 | 71.8 | 1.3 | 33.9711 | 0.79089 | 2.1077 | 2.0156 | 3.8711
Max | 40 | 73 | 1.3 | 39.1 | 0.80102 | 2.2918 | 2.4799 | 4.649
C-arm | N | 18
Average | 28.9878 | 66.6111 | 2.0689 | 20.1617 | 0.4637 | 1.4406 | 1.6388 | 2.5806
SD | 4.1049 | 3.517 | 0.57825 | 7.4554 | 0.076805 | 0.37707 | 0.46258 | 0.7456
Min | 22.86 | 62 | 1.4 | 12.5 | 0.31193 | 0.91556 | 0.88235 | 1.4921
10 | 23 | 62 | 1.47 | 13.9187 | 0.3456 | 0.99729 | 0.94892 | 1.5633
25 | 24 | 63 | 1.5775 | 15.6111 | 0.43018 | 1.0424 | 1.4131 | 2.0562
50 | 30.48 | 68 | 2 | 18.0556 | 0.49625 | 1.6264 | 1.7261 | 2.7943
75 | 32.5 | 68.75 | 2.625 | 22.6528 | 0.52054 | 1.7423 | 1.8098 | 2.9586
90 | 33 | 70 | 2.9 | 26.6778 | 0.52743 | 1.8414 | 2.1116 | 3.4375
Max | 33 | 74 | 3.1 | 44.4444 | 0.56835 | 1.9892 | 2.7094 | 4.1835

## Pulse
|  |  |  | Normal |  | Dose level |  | Mag mode |  |  |  | Pulse |  |  |  | Low dose | High dose | Mag 1 | Mag 2
Room | II Size (cm) | kV | mA | nGy/frame | frame/s | Low | High | Mag 1 | Mag 2 | Room | II Size (cm) | kV | mA | nGy/frame | frame/s | nGy/frame | nGy/frame | nGy/frame | nGy/frame
NT04 | 40 | 62 | 0.8 | 5 | 12.5 | 0.6 | 3 | 1.2 | 3 | NT04 | 40 | 62 | 0.8 | 5 | 12.5 | 3 | 15 | 6 | 15
NT03 | 40 | 62 | 2.3 | 32.7778 | 15 | 1.2542 | 0.67288 | 1.2678 | 2.4644 | NT03 | 40 | 62 | 2.3 | 32.7778 | 15 | 41.1111 | 22.0556 | 41.5556 | 80.7778
Ped02 | 30.48 | 70 | 1.1 | 80 | 7.5 | 1.2125 | 0.775 | 1.1625 | 1.6625 | Ped02 | 30.48 | 70 | 1.1 | 80 | 7.5 | 97 | 62 | 93 | 133
Ped03 | 33 | 69 | 1.5 | 35 | 12.5 | 0.65714 | 2.6857 | 2.2571 | 4 | Ped03 | 33 | 69 | 1.5 | 35 | 12.5 | 23 | 94 | 79 | 140
RT761 | 41.8 | 73 | 11.5 | 27 | 15 | 1.037 | 1.4444 | 1.1481 | 1.6296 | RT761 | 41.8 | 73 | 11.5 | 27 | 15 | 28 | 39 | 31 | 44
Peds Proc 7 | 58 | 43.3 | 0.9 | 5 | 7.5 | 0.8 | 2 | 2.6 | 5.8 | Peds Proc 7 | 58 | 43.3 | 0.9 | 5 | 7.5 | 4 | 10 | 13 | 29
C-arm 7 | 31 | 69 | 1.5 | 14 | 8 | 0.5 | 6.5 | 1.9286 | 3.0714 | C-arm 7 | 31 | 69 | 1.5 | 14 | 8 | 7 | 91 | 27 | 43
C-arm 9 | 23 | 71 | 2.27 | 27 | 8 | 0.40741 | 5.7407 | 1.6667 | 2.3704 | C-arm 9 | 23 | 71 | 2.27 | 27 | 8 | 11 | 155 | 45 | 64
C-arm 18 | 30.48 | 73 | 1.75 | 21 | 8 | 0.42857 | 6.6667 | 1.7619 | 2.8571 | C-arm 18 | 30.48 | 73 | 1.75 | 21 | 8 | 9 | 140 | 37 | 60
C-arm 19 | 30.48 | 71 | 17 | 14 | 8 | 0.5 | 8.1429 | 1.7857 | 4.2143 | C-arm 19 | 30.48 | 71 | 17 | 14 | 8 | 7 | 114 | 25 | 59
ART C-arm 1 | 33 | 60 | 22.7 | 14.8889 | 15 | 0.55224 | 1.9254 | 0.89552 | 1.5299 | ART C-arm 1 | 33 | 60 | 22.7 | 14.8889 | 15 | 8.2222 | 28.6667 | 13.3333 | 22.7778
ART C-arm 2 | 33 | 66 | 9.3 | 16.0558 | 15 | 0.57307 | 1.9427 | 1.0445 | 1.6698 | ART C-arm 2 | 33 | 66 | 9.3 | 16.0558 | 15 | 9.2011 | 31.1922 | 16.7708 | 26.8096
ART C-arm 3 | 33 | 60 | 23 | 18.4444 | 15 | 0.60843 | 1.9096 | 1.2711 | 1.6386 | ART C-arm 3 | 33 | 60 | 23 | 18.4444 | 15 | 11.2222 | 35.2222 | 23.4444 | 30.2222
ART C-arm 4 | 33 | 60 | 22.7 | 14.9552 | 15 | 0.29688 | 1.8588 | 0.9867 | 1.4632 | ART C-arm 4 | 33 | 60 | 22.7 | 14.9552 | 15 | 4.4399 | 27.7985 | 14.7563 | 21.8832
RT Uro | 30.48 | 76 | 2 | 43 | 8 | 0.46512 | 5.1628 | 1.5349 | 2.1628 | RT Uro | 30.48 | 76 | 2 | 43 | 8 | 20 | 222 | 66 | 93
EC1 | 33 | 59 | 27.8 | 18.3333 | 8 | 0.61364 | 1.7955 | 1.3295 | 2.875 | EC1 | 33 | 59 | 27.8 | 18.3333 | 8 | 11.25 | 32.9167 | 24.375 | 52.7083
EC2 | 33 | 59 | 30.3 | 18.9583 | 8 | 0.63736 | 1.6923 | 2.2747 | 2.7363 | EC2 | 33 | 59 | 30.3 | 18.9583 | 8 | 12.0833 | 32.0833 | 43.125 | 51.875
HVC01 | 48 | 66 | 43.1 | 28 | 7.5 | 1 | 1.2143 | 1.3929 | 1.8571 | HVC01 | 48 | 66 | 43.1 | 28 | 7.5 | 28 | 34 | 39 | 52
HVC02 | 40 | 58 | 86.1 | 13 | 7.5 | 1 | 1.7692 | 2.3846 | 5.2308 | HVC02 | 40 | 58 | 86.1 | 13 | 7.5 | 13 | 23 | 31 | 68
HVC04 | 40 | 58 | 77.4 | 10 | 7.5 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | 4.4 | HVC04 | 40 | 58 | 77.4 | 10 | 7.5 | 8 | 16 | 21 | 44
HVC05 | 40 | 58 | 75 | 5 | 7.5 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 5.2 | HVC05 | 40 | 58 | 75 | 5 | 7.5 | 3 | 14 | 11 | 26
Neuro1 AP | 48 | 71.4 | 15 | 29.6964 | 15 | 1.1386 | 0.98331 | 1.3338 | 1.9065 | Neuro1 AP | 48 | 71.4 | 15 | 29.6964 | 15 | 33.8129 | 29.2008 | 39.6097 | 56.6155
Neuro1 Lat | 25 | 77.6 | 15 | 42.3472 | 15 | 1.0492 | 0.99394 | 1.3585 | 1.8068 | Neuro1 Lat | 25 | 77.6 | 15 | 42.3472 | 15 | 44.4287 | 42.0908 | 57.5271 | 76.5112
Neuro2 AP | 48 | 65 | 39 | 33 | 15 | 0.66667 | 1.2121 | 1.5152 | 2.1212 | Neuro2 AP | 48 | 65 | 39 | 33 | 15 | 22 | 40 | 50 | 70
Neuro2 Lat | 25 | 65 | 39 | 58 | 15 | 0.68966 | 1.1897 | 1.3103 | 1.6897 | Neuro2 Lat | 25 | 65 | 39 | 58 | 15 | 40 | 69 | 76 | 98
ART Angio 2 | 48 | 66 | 62.5 | 39 | 7.5 | 0.71795 | 1 | 1.3333 | 1.8462 | ART Angio 2 | 48 | 66 | 62.5 | 39 | 7.5 | 28 | 39 | 52 | 72
ART Angio 3 | 48 | 66 | 52.8 | 34 | 7.5 | 0.67647 | 1 | 1.3824 | 1.7353 | ART Angio 3 | 48 | 66 | 52.8 | 34 | 7.5 | 23 | 34 | 47 | 59
ART OR 10 | 48 | 65 | 93 | 43.5209 | 7.5 | 1.1676 | 1.0942 | 1.3241 | 1.677 | ART OR 10 | 48 | 65 | 93 | 43.5209 | 7.5 | 50.8158 | 47.6198 | 57.6281 | 72.9835
ART EP 6 | 25 | 66 | 102.8 | 64.5253 | 10 | 0.65735 | 1.2341 | 1.3225 | 1.766 | ART EP 6 | 25 | 66 | 102.8 | 64.5253 | 10 | 42.4156 | 79.6317 | 85.3317 | 113.9486
ART EP 7 AP | 48 | 66.4 | 62.1 | 48.6332 | 7.5 | 0.73274 | 1.3204 | 1.0385 | 1.3469 | ART EP 7 AP | 48 | 66.4 | 62.1 | 48.6332 | 7.5 | 35.6353 | 64.2149 | 50.5039 | 65.5064
ART EP 7 Lat | 25 | 66.4 | 58.1 | 46.4939 | 7.5 | 0.79237 | 1.4329 | 1.366 | 1.7236 | ART EP 7 Lat | 25 | 66.4 | 58.1 | 46.4939 | 7.5 | 36.8405 | 66.62 | 63.5105 | 80.1351
ART EP 8 | 25 | 66 | 57.3 | 42.2702 | 15 |  | 1.2558 | 1.3084 | 1.6994 | ART EP 8 | 25 | 66 | 57.3 | 42.2702 | 15 |  | 53.0817 | 55.3047 | 71.8347
ART Cath 10 | 25 | 66 | 88.3 | 65 | 7.5 | 1 | 1.2308 | 1.3077 | 1.7077 | ART Cath 10 | 25 | 66 | 88.3 | 65 | 7.5 | 65 | 80 | 85 | 111
ART Cath 11 AP | 48 | 66.4 | 42.5 | 37.4189 | 7.5 | 0.78318 | 1.4251 | 1.2732 | 1.5778 | ART Cath 11 AP | 48 | 66.4 | 42.5 | 37.4189 | 7.5 | 29.3056 | 53.326 | 47.6423 | 59.041
ART Cath 11 Lat | 25 | 66.4 | 62.3 | 52.0294 | 7.5 | 0.73951 | 1.412 | 1.273 | 1.6836 | ART Cath 11 Lat | 25 | 66.4 | 62.3 | 52.0294 | 7.5 | 38.4761 | 73.4654 | 66.2313 | 87.5956
ART Cath 12 | 25 | 66 | 90.4 | 57 | 7.5 | 1.2281 | 1.5263 | 1.3158 | 1.6842 | ART Cath 12 | 25 | 66 | 90.4 | 57 | 7.5 | 70 | 87 | 75 | 96
ART Cath 13 | 25 | 66 | 85.9 | 55 | 7.5 | 1.1818 | 1.4909 | 1.3273 | 1.7455 | ART Cath 13 | 25 | 66 | 85.9 | 55 | 7.5 | 65 | 82 | 73 | 96
Ped Cath 1 AP | 30.48 | 60 | 140 | 61 | 15 | 0.68852 | 1.3115 | 1 | 1.5902 | Ped Cath 1 AP | 30.48 | 60 | 140 | 61 | 15 | 42 | 80 | 61 | 97
Ped Cath 1 Lat | 30.48 | 60 | 98 | 50 | 15 | 0.68 | 1.24 | 0.98 | 1.62 | Ped Cath 1 Lat | 30.48 | 60 | 98 | 50 | 15 | 34 | 62 | 49 | 81
Ped Cath 2 AP | 20.32 | 70 | 61 | 33.6 | 30 | 0.64286 | 0.89286 | 1.375 | 1.625 | Ped Cath 2 AP | 20.32 | 70 | 61 | 33.6 | 30 | 21.6 | 30 | 46.2 | 54.6
Ped Cath 2 Lat | 20.32 | 70 | 41 | 33 | 30 | 0.67273 | 1.5273 | 1.3818 | 1.6545 | Ped Cath 2 Lat | 20.32 | 70 | 41 | 33 | 30 | 22.2 | 50.4 | 45.6 | 54.6
HVC 11 AP | 23 | 59.7 | 169.8 | 45 | 15 | 0.97778 | 1.2444 | 1.6444 | 2.8667 | HVC 11 AP | 23 | 59.7 | 169.8 | 45 | 15 | 44 | 56 | 74 | 129
HVC 11 Lat | 23 | 66 | 56.2 | 38 | 15 | 0.89474 | 1.1842 | 1.6053 | 2.9737 | HVC 11 Lat | 23 | 66 | 56.2 | 38 | 15 | 34 | 45 | 61 | 113
Average | 34.0307 | 65.1302 | 46.326 | 34.1849 |  | 0.76956 | 2.0582 | 1.4714 | 2.3693
SD | 9.6873 | 5.9877 | 40.2188 | 18.3529 |  | 0.24655 | 1.7172 | 0.4052 | 1.1266
Min | 20.32 | 43.3 | 0.8 | 5 |  | 0.29688 | 0.67288 | 0.89552 | 1.3469
10 | 23.4 | 59 | 1.55 | 13.2 |  | 0.5 | 0.99516 | 1.0397 | 1.5961
25 | 25 | 60 | 13.25 | 18.3889 |  | 0.60973 | 1.2132 | 1.272 | 1.6661
50 | 33 | 66 | 41 | 33.6 |  | 0.68909 | 1.4329 | 1.3333 | 1.766
75 | 40 | 69 | 68.75 | 45.7469 |  | 0.99444 | 1.9175 | 1.6249 | 2.8619
90 | 48 | 71.32 | 92.48 | 57.8 |  | 1.1647 | 4.7302 | 2.18 | 4.1714
Max | 58 | 77.6 | 169.8 | 80 |  | 1.2542 | 8.1429 | 2.6 | 5.8
N | 43
RF | N | 6
Average | 40.5467 | 63.2167 | 3.0167 | 30.7963 |  | 0.92682 | 1.763 | 1.6059 | 3.0928
SD | 9.6445 | 10.722 | 4.1916 | 27.5242 |  | 0.28163 | 0.96992 | 0.6477 | 1.5964
Min | 30.48 | 43.3 | 0.8 | 5 |  | 0.6 | 0.67288 | 1.1481 | 1.6296
10 | 31.74 | 52.65 | 0.85 | 5 |  | 0.62857 | 0.72394 | 1.1553 | 1.6461
25 | 34.75 | 62 | 0.95 | 10.5 |  | 0.69286 | 0.94236 | 1.1719 | 1.863
50 | 40 | 65.5 | 1.3 | 29.8889 |  | 0.91852 | 1.7222 | 1.2339 | 2.7322
75 | 41.35 | 69.75 | 2.1 | 34.4444 |  | 1.1686 | 2.5143 | 2.0098 | 3.75
90 | 49.9 | 71.5 | 6.9 | 57.5 |  | 1.2334 | 2.8429 | 2.4286 | 4.9
Max | 58 | 73 | 11.5 | 80 |  | 1.2542 | 3 | 2.6 | 5.8
C-arm | N | 11
Average | 31.2218 | 65.8182 | 14.5745 | 20.0578 |  | 0.50752 | 3.9398 | 1.4982 | 2.4172
SD | 2.971 | 6.4315 | 11.4187 | 8.511 |  | 0.10351 | 2.5009 | 0.43369 | 0.84212
Min | 23 | 59 | 1.5 | 14 |  | 0.29688 | 1.6923 | 0.89552 | 1.4632
10 | 30.48 | 59 | 1.75 | 14 |  | 0.40741 | 1.7955 | 0.9867 | 1.5299
25 | 30.48 | 60 | 2.135 | 14.922 |  | 0.44684 | 1.8842 | 1.1578 | 1.6542
50 | 33 | 66 | 17 | 18.3333 |  | 0.5 | 1.9427 | 1.5349 | 2.3704
75 | 33 | 71 | 22.85 | 19.9792 |  | 0.59075 | 6.1204 | 1.7738 | 2.8661
90 | 33 | 73 | 27.8 | 27 |  | 0.61364 | 6.6667 | 1.9286 | 3.0714
Max | 33 | 76 | 30.3 | 43 |  | 0.63736 | 8.1429 | 2.2747 | 4.2143
Angio | N | 11
Average | 41.6364 | 65.0909 | 54.3545 | 30.5059 |  | 0.86419 | 1.3506 | 1.6032 | 2.6791
SD | 8.9696 | 5.9129 | 26.8758 | 15.9391 |  | 0.2094 | 0.54549 | 0.41028 | 1.4745
Min | 25 | 58 | 15 | 5 |  | 0.6 | 0.98331 | 1.3103 | 1.677
10 | 25 | 58 | 15 | 10 |  | 0.66667 | 0.99394 | 1.3241 | 1.6897
25 | 40 | 61.5 | 39 | 20.5 |  | 0.68306 | 1 | 1.3336 | 1.771
50 | 48 | 65 | 52.8 | 33 |  | 0.8 | 1.1897 | 1.3824 | 1.8571
75 | 48 | 66 | 76.2 | 40.6736 |  | 1.0246 | 1.4071 | 1.8076 | 3.2606
90 | 48 | 71.4 | 86.1 | 43.5209 |  | 1.1386 | 1.7692 | 2.2 | 5.2
Max | 48 | 77.6 | 93 | 58 |  | 1.1676 | 2.8 | 2.3846 | 5.2308
Cath Lab | N | 15
Average | 27.9067 | 65.42 | 81.0467 | 48.5981 |  | 0.83369 | 1.3152 | 1.3012 | 1.8176
SD | 8.6319 | 3.1542 | 36.0422 | 10.5721 |  | 0.19421 | 0.16457 | 0.18753 | 0.45896
Min | 20.32 | 59.7 | 41 | 33 |  | 0.64286 | 0.89286 | 0.98 | 1.3469
10 | 21.392 | 60 | 47.98 | 35.1276 |  | 0.66196 | 1.2028 | 1.0154 | 1.5828
25 | 24 | 66 | 57.7 | 40.1351 |  | 0.68213 | 1.2371 | 1.2731 | 1.6225
50 | 25 | 66 | 62.3 | 48.6332 |  | 0.76134 | 1.3115 | 1.3158 | 1.6842
75 | 27.74 | 66.4 | 94.2 | 56 |  | 0.95702 | 1.429 | 1.3705 | 1.7345
90 | 40.992 | 68.56 | 125.12 | 63.1152 |  | 1.1273 | 1.5122 | 1.5159 | 2.4264
Max | 48 | 70 | 169.8 | 65 |  | 1.2281 | 1.5273 | 1.6444 | 2.9737

## Spot
|  |  |  | Normal |  | Dose level |  | Mag mode |  |  |  | Spot |  |  |  | Low dose | High dose | Mag 1 | Mag 2
Room | II Size (cm) | kV | mA | nGy/frame | frame/s | Low | High | Mag 1 | Mag 2 | Room | II Size (cm) | kV | mA | nGy/frame | frame/s | nGy/frame | nGy/frame | nGy/frame | nGy/frame
NT04 | 40 | 109 | 0.15 | 930 | 1 |  |  | 1.172 | 2.2581 | NT04 | 40 | 109 | 0.15 | 930 | 1 |  |  | 1090 | 2100
Ped02 | 30.48 | 73 | 71.1 | 770 | 4 | 1.461 |  | 1.7273 | 3.5974 | Ped02 | 30.48 | 73 | 71.1 | 770 | 4 | 1125 |  | 1330 | 2770
Ped03 | 33 | 81 | 1.95 | 2130 | 1 |  | 1.0516 | 2.1221 | 4.1127 | Ped03 | 33 | 81 | 1.95 | 2130 | 1 |  | 2240 | 4520 | 8760
ART2205 | 40 | 79 | 0.98 | 1230 | 1 |  |  | 1.3008 | 2.6992 | ART2205 | 40 | 79 | 0.98 | 1230 | 1 |  |  | 1600 | 3320
ART2208 | 40 | 83 | 0.68 | 1240 | 1 |  |  | 1.3468 | 2.6452 | ART2208 | 40 | 83 | 0.68 | 1240 | 1 |  |  | 1670 | 3280
Peds Proc 7 | 40 | 64 | 109.9 | 496 | 2 |  |  | 2.006 | 3.8226 | Peds Proc 7 | 40 | 64 | 109.9 | 496 | 2 |  |  | 995 | 1896
C-arm 9 | 23 | 68 | 18.34 | 910 | 1 |  |  | 2.2637 | 3.2198 | C-arm 9 | 23 | 68 | 18.34 | 910 | 1 |  |  | 2060 | 2930
C-arm 18 | 30.48 | 70 | 13.94 | 640 | 1 |  |  | 2.375 | 5.6875 | C-arm 18 | 30.48 | 70 | 13.94 | 640 | 1 |  |  | 1520 | 3640
C-arm 19 | 30.48 | 69 | 13.6 | 690 | 1 |  |  | 1.2899 | 4.7391 | C-arm 19 | 30.48 | 69 | 13.6 | 690 | 1 |  |  | 890 | 3270
RT Uro | 30.48 | 74 | 16.71 | 1880 | 1 |  |  | 1.2819 | 1.6277 | RT Uro | 30.48 | 74 | 16.71 | 1880 | 1 |  |  | 2410 | 3060
HVC01 | 48 | 70 | 70.6 | 1920 | 1 | 0.78125 | 1.4984 | 1.3281 | 1.7812 | HVC01 | 48 | 70 | 70.6 | 1920 | 1 | 1500 | 2877 | 2550 | 3420
HVC02 | 40 | 61.5 | 351.6 | 1110 | 1 | 0.91892 | 2.009 | 2.018 | 3.9279 | HVC02 | 40 | 61.5 | 351.6 | 1110 | 1 | 1020 | 2230 | 2240 | 4360
HVC04 | 40 | 60 | 359.7 | 920 | 1 | 0.84783 | 1.9457 | 2.0435 | 3.913 | HVC04 | 40 | 60 | 359.7 | 920 | 1 | 780 | 1790 | 1880 | 3600
HVC05 | 40 | 60 | 183.2 | 700 | 1 | 0.82857 | 1.2571 | 2.5286 | 3.4 | HVC05 | 40 | 60 | 183.2 | 700 | 1 | 580 | 880 | 1770 | 2380
Neuro1 AP | 48 | 70.2 | 162.2 | 3185.9192 | 7.5 | 0.98805 | 1.0077 | 1.4036 | 1.8887 | Neuro1 AP | 48 | 70.2 | 162.2 | 3185.9192 | 7.5 | 3147.8564 | 3210.5434 | 4471.7511 | 6017.2642
Neuro1 Lat | 25 | 73.3 | 157.8 | 4584.4192 | 7.5 | 0.99404 | 1.0004 | 1.2952 | 1.7126 | Neuro1 Lat | 25 | 73.3 | 157.8 | 4584.4192 | 7.5 | 4557.0948 | 4586.4309 | 5937.8454 | 7851.1252
Neuro2 AP | 48 | 72.9 | 181.5 | 2840 | 7.5 | 0.9912 | 1.0035 | 1.3162 | 1.831 | Neuro2 AP | 48 | 72.9 | 181.5 | 2840 | 7.5 | 2815 | 2850 | 3738 | 5200
Neuro2 Lat | 25 | 80 | 183.1 | 4670 | 7.5 | 0.95182 | 1.015 | 1.3899 | 1.8452 | Neuro2 Lat | 25 | 80 | 183.1 | 4670 | 7.5 | 4445 | 4740 | 6491 | 8617
ART Angio 2 | 48 | 65 | 147.6 | 3225 | 3 | 0.96496 | 1.0515 | 1.2636 | 1.8899 | ART Angio 2 | 48 | 65 | 147.6 | 3225 | 3 | 3112 | 3391 | 4075 | 6095
ART Angio 3 | 48 | 64.5 | 129.7 | 2805 | 3 | 0.93155 | 0.92906 | 1.3301 | 1.7316 | ART Angio 3 | 48 | 64.5 | 129.7 | 2805 | 3 | 2613 | 2606 | 3731 | 4857
ART OR 10 | 48 | 63.8 | 299 | 2562.8826 | 4 | 1.1408 | 0.97566 | 1.2638 | 1.5314 | ART OR 10 | 48 | 63.8 | 299 | 2562.8826 | 4 | 2923.7183 | 2500.5087 | 3239.0992 | 3924.7996
ART EP 6 | 25 | 62.4 | 799.8 | 321.5941 | 7.5 |  |  | 1.3285 | 1.733 | ART EP 6 | 25 | 62.4 | 799.8 | 321.5941 | 7.5 |  |  | 427.2371 | 557.3166
ART EP 7 AP | 48 | 73 | 66.9 | 199.6644 | 15 | 1.0954 | 0.77072 | 1.2236 | 1.5763 | ART EP 7 AP | 48 | 73 | 66.9 | 199.6644 | 15 | 218.7062 | 153.8857 | 244.3103 | 314.7251
ART EP 7 Lat | 25 | 73 | 75.9 | 233.6178 | 15 | 1.05 | 0.78536 | 1.3508 | 1.7034 | ART EP 7 Lat | 25 | 73 | 75.9 | 233.6178 | 15 | 245.3029 | 183.474 | 315.5746 | 397.9429
ART EP 8 | 25 | 63 | 799.8 | 297.131 | 15 |  | 0.90754 | 1.2964 | 1.7596 | ART EP 8 | 25 | 63 | 799.8 | 297.131 | 15 |  | 269.6591 | 385.2035 | 522.8446
ART Cath 10 | 25 | 62.5 | 799.8 | 313 | 15 | 0.84345 | 0.82236 | 1.3003 | 1.6358 | ART Cath 10 | 25 | 62.5 | 799.8 | 313 | 15 | 264 | 257.4 | 407 | 512
ART Cath 12 | 25 | 64.5 | 445.7 | 335 | 15 | 0.83881 | 0.85731 | 1.3104 | 1.6597 | ART Cath 12 | 25 | 64.5 | 445.7 | 335 | 15 | 281 | 287.2 | 439 | 556
ART Cath 13 | 25 | 64.5 | 437.5 | 343 | 15 | 0.8484 | 0.86122 | 1.2974 | 1.6501 | ART Cath 13 | 25 | 64.5 | 437.5 | 343 | 15 | 291 | 295.4 | 445 | 566
HVC 11 AP | 23 | 62.6 | 799.8 | 266 | 15 |  | 0.93985 | 1.5526 | 2.8421 | HVC 11 AP | 23 | 62.6 | 799.8 | 266 | 15 |  | 250 | 413 | 756
HVC 11 Lat | 23 | 62.6 | 799.8 | 223 | 15 |  | 0.9991 | 1.6457 | 3.0045 | HVC 11 Lat | 23 | 62.6 | 799.8 | 223 | 15 |  | 222.8 | 367 | 670
Average | 34.664 | 69.9767 | 249.945 | 1399.0409 |  | 0.96918 | 1.0844 | 1.5457 | 2.5809
SD | 9.5995 | 9.8161 | 280.387 | 1295.7201 |  | 0.16139 | 0.34623 | 0.3914 | 1.1178
Min | 23 | 60 | 0.15 | 199.6644 |  | 0.78125 | 0.77072 | 1.172 | 1.5314
10 | 24.8 | 62.31 | 1.853 | 262.7618 |  | 0.83471 | 0.81866 | 1.2638 | 1.635
25 | 25 | 63.2 | 30.48 | 337 |  | 0.84783 | 0.89596 | 1.2967 | 1.7173
50 | 31.74 | 68.5 | 152.7 | 915 |  | 0.95182 | 0.99977 | 1.3293 | 1.8893
75 | 40 | 73 | 357.675 | 2077.5 |  | 0.99404 | 1.0515 | 1.7069 | 3.3549
90 | 48 | 80.1 | 799.8 | 3189.8273 |  | 1.1135 | 1.5432 | 2.1362 | 3.9464
Max | 48 | 109 | 799.8 | 4670 |  | 1.461 | 2.009 | 2.5286 | 5.6875
N | 30
RF
Average | 37.2467 | 81.5 | 30.7933 | 1132.6667 | 1.6667 | 1.461 | 1.0516 | 1.6125 | 3.1892
SD | 4.3392 | 15.1228 | 47.852 | 564.5553 | 1.2111 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.39736 | 0.75149
C-Arm
Average | 28.61 | 70.25 | 15.6475 | 1030 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8026 | 3.8185
SD | 3.74 | 2.63 | 2.272 | 578.6767 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59842 | 1.7794
Angio
Average | 41.6364 | 67.3818 | 202.3636 | 2593.0201 | 4 | 0.93991 | 1.2448 | 1.5619 | 2.3139
SD | 8.9696 | 6.4022 | 93.1548 | 1348.0398 | 2.9496 | 0.097755 | 0.39701 | 0.42974 | 0.93553
Cath Lab
Average | 27.1111 | 65.3444 | 558.3333 | 281.3341 | 14.1667 | 0.93521 | 0.86793 | 1.3673 | 1.9516
SD | 7.8811 | 4.4153 | 314.8544 | 52.6078 | 2.5 | 0.12657 | 0.077873 | 0.13781 | 0.55503